|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ankom Technology Метод 8 |  | 08-16-06 |
| **Определение кислотно-детергентной клетчатки (ADF) в кормах**  **с использованием технологии фильтровальных пакетиков**  (для A2000 и A2000I) | | |
| **ОПРЕДЕЛЕНИЕ**  Настоящий метод позволяет определять кислотно-детергентную клетчатку (ADF), под которой понимается остаток после дигерирования образца с H2SO4 и CTAB (Цетилтриметил аммония бромидом). Данный остаток представляет собой преимущественно целлюлозу и лигнин.  **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**  Данный метод применим зерну, кормам, комбикормам и к другим материалам, содержащим клетчатку. | | |
| **ОБОРУДОВАНИЕ**   1. Аналитические весы с дискретностью 0.1 мг. 2. Сушильный шкаф, способный поддерживать температуру 102 ± 2°C. 3. Оборудование для дигерирования, способное проводить дигерирование при температуре 100 ± 0.5°C и поддерживать давление в пределах 10-25 psi (0.7-1.7 атм). Оборудование также должно быть способно поддерживать равномерный поток раствора вокруг каждого образца для обеспечения однородности экстракции. (ANKOM 2000, ANKOM Technology). 4. Фильтровальные пакетики, изготовленные из химически инертного и термоустойчивого фильтрующего материала, которые можно герметично запаивать и которые могут удерживать частицы до 25 микрон, свободно пропуская при этом раствор (F57 или F58, ANKOM Technology, *Примечание пункт 1*). 5. Устройство запаивания пакетиков, способное надёжно запаивать фильтровальные пакетики (1915, ANKOM Technology). 6. Эксикаторная сумка. Герметично закрывающаяся сумка с поглотителем влаги, позволяющим поглощать водяные пары из воздуха вокруг фильтровальных пакетиков (сумка MoistureStop, ANKOM Technology). 7. Маркер, устойчивый к воздействию растворителей и кислот (F08, ANKOM Technology).   **РЕАКТИВЫ**   1. Раствор для определения кислотно-детергентной клетчатки: добавьте 20 г цетилтриметиламмония бромида (CTAB) к 1 литру 1.00N H2SO4. Растворите, перемешивая при нагревании для облегчения растворения (см. *Меры предосторожности*).   **ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦА К АНАЛИЗУ**  Измельчите образец в лабораторной центробежной мельнице с ситом с отверстиями диаметром 2 мм или в ножевой мельнице (системы Wiley) с ситом с отверстиями диаметром 1 мм. У более тонко размолотых образцов может происходить потеря частиц сквозь ткань пакетика, что будет приводить к занижению результатов анализа.  **МЕТОДИКА РАБОТЫ**   1. С помощью устойчивого к действию растворителей и кислот маркера пронумеруйте фильтровальные пакетики. Взвесьте каждый фильтровальный пакетик (**W1**) и затем установите весы на ноль. *Примечание:* не высушивайте предварительно фильтровальные пакетики. Холостой опыт с пустым пакетиком (бланк) позволит внести поправку на влажность материала пакетика. 2. Взвесьте 0.45–0.55 грамм подготовленного образца (**W2**) непосредственно в пакетике. Избегайте попадания образца ближе 4 мм от верхнего края пакетика. 3. С помощью устройства для запайки пакетиков надёжно запаяйте фильтровальный пакетик так, чтобы шов располагался примерно в 4 мм от края. Обеспечьте достаточный для полной герметизации пакетика нагрев и дайте ему остыть в течение 2 секунд. 4. Взвесьте один пустой пакетик и включите его в анализируемую партию образцов для определения корректирующего фактора **C1** *(Примечание пункт 1)*. 5. **Подвергайте предварительному экстрагированию только образцы, содержащие продукты из сои или продукты с содержанием жира более 5%:** Чтобыпровести экстрагирование, поместите 24 пакетика с образцами в контейнер, залейте достаточным количеством ацетона так, чтобы покрыть пакетики и закрепите верхнюю секцию. Встряхните контейнер 10 раз и дайте пакетикам замачиваться в течение 10 минут. Повторите процедуру со свежим ацетоном. Слейте ацетон и поместите пакетики на поддон из проволочной сетки, чтобы дать им просохнуть до воздушно-сухого состояния. **Исключение – обжаренные соевые бобы:** вследствие того, что соевые бобы подвергаются обработке обжариванием, процесс экстрагирования следует изменить. Поместите образцы обжаренных соевых бобов в контейнер. Залейте достаточное количество ацетона, чтобы покрыть образцы и закрепите верхнюю секцию. Встряхните контейнер 10 раз и слейте ацетон. Добавьте свежий ацетон и замачивайте образцы в течение двенадцати часов. После замачивания слейте ацетон и поместите пакетики на поддон из проволочной сетки для просушки до воздушно-сухого состояния. 6. Поместите не более 24 пакетиков в держатель. Независимо от числа используемых пакетиков, следует использовать все девять секций держателя. Разместите по три пакетика в каждой секции и затем наденьте все секции на центральный стержень, поворачивая каждую секцию на 120° относительно предыдущей. Вставьте держатель с пакетиками в реакционный сосуд анализатора и поместите сверху на пустую девятую секцию груз-утяжелитель так, чтобы держатель оставался в погруженном состоянии. *Примечание:* перед помещением держателя в анализатор, убедитесь, что сосуд остыл после предыдущего анализа. Если сосуд ещё тёплый, заполните его холодной водой, а затем слейте её. 7. Следуйте указаниям на дисплее анализатора ANKOM 2000:  * Выберите режим **ADF** (кислотно-детергентная клетчатка), * Закройте крышку, * Убедитесь, что включена подача горячей воды (>70°C), * Нажмите **START**.  1. Когда процессы экстрагирования и промывки будут завершены и анализ закончится, откройте крышку и удалите образцы. Осторожно отожмите избыточную влагу из пакетиков. Поместите пакетики в лабораторный стакан на 250 мл добавьте достаточное количество ацетона так, чтобы все пакетики были покрыты жидкостью и оставьте намокать на 3-5 минут. 2. Выньте пакетики из ацетона и поместите на проволочную сетку для высушивания до воздушно-сухого состояния. Окончательное высушивание проводите в сушильном шкафу при температуре 102 ± 2°C (сушка в большинстве шкафов обычно занимает 2-4 часа). *Примечание:* непомещайте пакетики в сушильный шкаф до тех пор, пока ацетон не испарится полностью. 3. Выньте пакетики из сушильного шкафа, и сразу же поместите их в складную эксикаторную сумку. Удалите из сумки воздух путём проглаживания (сплющивания). Охладите до комнатной температуры и взвесьте пакетики (**W3**). *Примечание:* не используйте обычный эксикатор.   **РАСЧЁТЫ**  где: ***W1*** *вес пустого пакетика,*  ***W2*** *вес образца,*  ***W3*** *вес пакетика с клетчаткой после экстракции,*  ***С1*** *корректирующий фактор (вес пакетика после окончательной сушки, делённая на первоначальную массу пакетика).*  **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**  Серная кислота относится к сильным кислотам и может вызывать серьёзные ожоги. При работе с этой кислотой следует использовать защитную спецодежду. При необходимости разбавления концентрированной серной кислоты всегда приливайте кислоту к воде и никогда наоборот.  CTAB раздражает слизистые оболочки. При работе с этим реактивом используйте пылезащитную маску и перчатки.  Ацетон чрезвычайно огнеопасен. Избегайте накопления статического электрического заряда и работайте с ним под тягой.  **ПРИМЕЧАНИЯ**   1. При расчёте содержания клетчатки следует использовать корректирующий фактор (***C1***), полученный с помощью скользящего среднего. Включение пустого пакетика в каждую серию анализируемых образцов используется главным образом для обнаружения потери частиц образца. Фактор ***С1*** превышающий 1.0000 указывает на то, что часть материала образца была потеряна из фильтровального пакетика и отложилась на пустом пакетике. Любая потеря частиц образца из фильтровального пакетика приведёт к ошибочным результатам анализа. Если действительно наблюдается потеря частиц, то следует пересмотреть метод размола образца. | | |